|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлавный врач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

**ОБРАБОТКА СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНОЗаместитель главного врача по КЭР,уполномоченный по качеству\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория документа**  | **Ответственный****за рассылку** | **Способ рассылки**  | **Должности для рассылки** |
| Подлинник | Зав.канцелярией | Ячейка клинико-экспертного отделения вканцелярии | Врач-методист клинико-экспертного отделения |
| Сканированная копияподлинника | Зав.канцелярией | Электронная почта | Зав. ОАИР № 1–5, ОРИТ,старшие медсестры ОАИР № 1–5, ОРИТ |
| Электронный вариантдокумента в редакции,прошедшейсогласование иутверждение (Word) | Разработчикдокумента | Электронная почта | Врач-методист клинико-экспертного отделения |
| Электронный вариантдокумента, идентичныйподлиннику (Word) | Врач-методистклинико-экспертногоотделения | Размещение в «Базезнаний» наобщебольничномресурсе (Ежедневныйучет/Качество ибезопасность) | Все зав. ОАИР,все старшие медсестры ОАИР,медицинская сестра-анестезист |
|  |  |  |  |

Москва, 2021 год

**1. Правила обработки систем искусственной вентиляции легких**

Система искусственной вентиляции подлежит обработке:

А) после каждого использования;

Б) не реже чем через каждые 72 часа, если пациент длительно находится на ИВЛ; проведение
обработки фиксируется в МКСБ (в Карте интенсивной терапии).

**1.1. После использования ИВЛ с одноразовыми бактериально-вирусными фильтрами для**
**вдоха и выдоха:**

– фильтр подлежит замене после каждого использования;

– одноразовые лицевые маски подлежат дезинфекции и утилизации после каждого использования;

– наружная поверхность аппарата подлежит обработке методом двукратного протирания
дезсредством в концентрации и с экспозицией в соответствии с инструкцией к используемому
дезсредству по режиму проведения текущей уборки;

– одноразовый дыхательный контур подлежит дезинфекции и утилизации.

**1.2. Порядок обработки системы ИВЛ после использования**

Разборка узлов, снятие контуров, присоединительных элементов, отсоединение увлажнителя,
водяного затвора (вода из увлажнителя и водяного затвора перед сливом в канализацию не
дезинфицируется).

Внешние поверхности аппарата подлежат обработке дезинфицирующим средством на основе
изопропилового спирта или хлора; прочие – дезсредствами без ограничения.

Влагосборник, датчик потока проволоки нагревания, емкость для сбора воды подлежат
дезинфекции и утилизации.

Датчики и кабели для капнометрии или регистрации прочих параметров подлежат дезинфекции и
утилизации дезинфицирующим раствором.

При применении системы искусственной вентиляции только для подачи кислорода используются
одноразовые дыхательные контуры, подлежат после каждого использования дезинфекции и
утилизации.

Ответственный за проведение обработки системы ИВЛ – медсестра-анестезист.

Манжета, ЭКГ-кабель, пульсоксиметр подлежат обработке методом двукратного протирания
дезинфицирующим раствором с интервалом в 15 минут.

**2. Управление несоответствиями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Идентификациянесоответствий | Регламентируемые действия | Ответственныйза выполнениедействия |
| 1 | Выявлено повреждениев ходе обработкиэлементов аппарата | Информирует старшую медицинскуюсестру отделения анестезиологии иреанимации о выявленных повреждениях | Медсестра-анестезист |
|  |  |  |  |

**3. Нормативные ссылки**

1. Программа эпидемиологической безопасности пациентов ГАУЗ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

2. Инструкция по эксплуатации оборудования.

**4. Сокращения**

СОП – стандартная операционная процедура.

ОАИР – отделение анестезиологии и реанимации.

ИВЛ – искусственная вентиляция легких.

МКСБ – медицинская карта стационарного больного.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчики: зав. эпидемиологическим отделом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, старшая медсестра ОАИР №
1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата направления на согласование: 10.01.2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Должность, Ф. И. О. | Замечания | Дата, подпись |
| 1 | Заместитель главноговрача по хирургии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 2 | Заместитель главноговрача по работе ссестринским персоналом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 3 | Главный специалист поанестезиологии иреанимации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |  |